ICS 71.100.70

Y42

团体标准

T/CAFFCI XXXX-XXXX

化妆品中22种羟苯酯类防腐剂的检测

液相色谱-质谱法

Determination of 22 parabens in cosmetics

High performance liquid chromatography-mass spectroscopy

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国香料香精化妆品工业协会   发布

前  言

本标准按照 GB/T1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由中国香料香精化妆品工业协会提出。

本标准由中国香料香精化妆品工业协会归口。

本标准起草单位：。

本标准主要起草人：。

“请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

- 化妆品中22种羟苯酯类防腐剂的检测

- 液相色谱-质谱法

- 1 范围

本标准规定了化妆品中22种羟苯酯类防腐剂的高效液相色谱-质谱（HPLC-MS）测定方法的试剂和材料、仪器和设备、分析步骤、结果计算、回收率与精密度、允许差等内容。

本标准适用于水基、乳液、膏霜、凝胶、蜡基、粉基类等化妆品中22种羟苯酯类防腐剂的测定。

本标准方法最低定量限参见附录A中表A.1。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

- 3 试验方法

化妆品中的羟苯酯类防腐剂用乙酸-甲醇溶液超声提取，经0.45 μm滤膜过滤后，用HPLC-MS分析，外标法定量。

- 3.1 试剂与材料

除非另有说明，所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

a）甲醇（色谱纯）；

b）乙酸（色谱纯）；

c）500ml容量瓶；

d）0.5%乙酸-甲醇溶液：取2.5mL乙酸（3.1 b）用甲醇（3.1 a）定容至500mL，混匀；

e）标准样品/物质：4-羟基苯甲酸异丙酯、4-羟基苯甲酸异丁酯、4-羟基苯甲酸苯酯、4-羟基苯甲酸苯甲酯、4-羟基苯甲酸正戊酯、4-羟基苯甲酸、4-羟基苯甲酸甲酯、4-羟基苯甲酸丁酯、4-羟基苯甲酸丙酯、4-羟基苯甲酸乙酯，中文名称、INCI名称、CAS登录号，参见附录B中表B.1

f）标准储备溶液（10000 mg/L）：准确称取：4-羟基苯甲酸异丙酯、4-羟基苯甲酸异丁酯、4-羟基苯甲酸苯酯、4-羟基苯甲酸苯甲酯、4-羟基苯甲酸正戊酯、4-羟基苯甲酸、4-羟基苯甲酸甲酯、4-羟基苯甲酸丁酯、4-羟基苯甲酸丙酯、4-羟基苯甲酸乙酯，10种标准物质各0.1000±0.0020g分别置于10个10mL容量瓶中，用甲醇（3.1 a）溶解并稀释定容至刻度。标准溶液于-18 ℃下保存，建议保存12个月。

g）混合标准储备溶液：分别准确移取一定体积的10种防腐剂标准储备溶液于同一10 mL容量瓶中，用甲醇（3.1 a）稀释并定容至刻度。混合标准溶液于4 ℃下保存，建议保存6个月。标准储备溶液的移取体积及混合标准储备溶液中各防腐剂的最终浓度见下表1：

表1 标准储备溶液的移取体积及混合标准溶液中各防腐记得最终浓度

| 序号 | 标准品名称 | 取出体积（μL） | 最终浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4-羟基苯甲酸异丙酯 | 40 | 40 |
| 2 | 4-羟基苯甲酸异丁酯 | 40 | 40 |
| 3 | 4-羟基苯甲酸苯酯 | 40 | 40 |
| 4 | 4-羟基苯甲酸苯甲酯 | 40 | 40 |
| 5 | 4-羟基苯甲酸正戊酯 | 40 | 40 |
| 6 | 4-羟基苯甲酸 | 200 | 200 |
| 7 | 4-羟基苯甲酸甲酯 | 200 | 200 |
| 8 | 4-羟基苯甲酸丁酯 | 40 | 40 |
| 9 | 4-羟基苯甲酸丙酯 | 40 | 40 |
| 10 | 4-羟基苯甲酸乙酯 | 40 | 40 |

h）混合标准工作溶液：准确移取500 μL防腐剂混合标准储备溶液（3.1 g）于同一10 mL容量瓶中，用甲醇（3.1 a）溶液稀释并定容至刻度。于4 ℃下保存，建议保存1个月。混合标准工作溶液中各化合物的最终浓度见下表2：

表2 混合标准工作溶液中各化合物的最终浓度

| 序号 | 标准品名称 | 最终浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4-羟基苯甲酸异丙酯 | 2 |
| 2 | 4-羟基苯甲酸异丁酯 | 2 |
| 3 | 4-羟基苯甲酸苯酯 | 2 |
| 4 | 4-羟基苯甲酸苯甲酯 | 2 |
| 5 | 4-羟基苯甲酸正戊酯 | 2 |
| 6 | 4-羟基苯甲酸 | 10 |
| 7 | 4-羟基苯甲酸甲酯 | 10 |
| 8 | 4-羟基苯甲酸丁酯 | 2 |
| 9 | 4-羟基苯甲酸丙酯 | 2 |
| 10 | 4-羟基苯甲酸乙酯 | 2 |

- 标准工作曲线溶液：用0.5 %乙酸-甲醇（d）稀释适量混合标准工作溶液（h）于1 mL进样小瓶中得标准工作曲线溶液，配制方法如下表3：

表3 标准工作曲线同业配制方法

| 浓度水平 | 标准工作溶液的加入体积 （L） | 0.5 %乙酸-甲醇的加入体积（L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 990 |
| 2 | 40 | 960 |
| 3 | 80 | 920 |
| 4 | 100 | 900 |
| 5 | 150 | 850 |
| 6 | 200 | 800 |

表4 各浓度水平下标准品最终浓度表

| 序号 | 浓度水平 最终浓度(mg/L） 标准品名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4-羟基苯甲酸异丙酯 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 2 | 4-羟基苯甲酸异丁酯 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 3 | 4-羟基苯甲酸苯酯 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 4 | 4-羟基苯甲酸苯甲酯 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 5 | 4-羟基苯甲酸正戊酯 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 6 | 4-羟基苯甲酸 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 7 | 4-羟基苯甲酸甲酯 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 8 | 4-羟基苯甲酸丁酯 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 9 | 4-羟基苯甲酸丙酯 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 10 | 4-羟基苯甲酸乙酯 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |

- j）20%甲醇-水溶液：取20 mL甲醇（3.1 a），用水定容至100 mL，混匀。

- 3.2 仪器和设备

a）高效液相色谱质谱仪：安捷伦1290液相色谱仪，配6130质谱检测器或类似仪器

b）移液器： 20 μL，200 μL，1 mL，10 mL

c）分析天平（精确到0.0001 g）：Mettler-Toledo 或类似仪器

d）容量瓶：1 mL，10 mL

e）冷冻离心机： Eppendorf  5804R 或类似仪器(0-12000 rpm)

f）漩涡混合器：IKA MS3或类似仪器

g）超声仪：2300TH

h）塑料离心管：15 mL

i）滤膜：密理博 Millex PTFE 0.45 μm

3.3 分析步骤

3.3.1 样品处理

3.3.1.1 样品前处理

准确称取试料1.0±0.1 g（精确至0.01 g）于15 mL塑料离心管中， 加入0.5 %乙酸-甲醇（3.1 d）并定容至10 mL，漩涡2 min，超声15 min，于7000 r/min离心5 min，得到样品提取液。取1 mL上清液于15 mL塑料离心管中，加入1 mL 20 %甲醇-水。若溶液澄清，样品提取液过0.45 μm PTFE滤膜后用LC-MS分析；若溶液浑浊，则需按步骤3.3.1.1对样品提取液进行进一步处理。

含蜡质样品（唇膏、口红等）的前处理方法：准确称取研磨成碎块的试料1.0±0.1 g（精确至0.01 g）于15 mL塑料离心管中，加入四氢呋喃10 mL，漩涡振荡10 min使样品分散均匀，超声30 min，涡旋混匀1min，于7000 r/min离心5 min，得到样品提取液。取1 mL上清液于15 mL塑料离心管中，加入1 mL甲醇，漩涡1 min，于7000 r/min离心5 min，取上清液待测。若测得浓度超出标准曲线上限，再用甲醇稀释。

3.3.1.2 样品提取液稀释

取5 mL样品提取液于50 mL塑料离心管，加入5 mL 20 %甲醇-水。涡旋混匀，于7000 r/min离心10 min，所得溶液样品提取液过0.45 μm PTFE滤膜后用LC-MS分析。

3.3.2 基质校正溶液

将与待测样品基质同类型的阴性样品，按步骤3.3.1.1或3.3.1.1-3.3.1.2处理，获得阴性样品基质溶液。根据被测样品中防腐剂的浓度水平，用阴性样品基质溶液稀释适量混合标准工作溶液（3.1 h）得到基质校正溶液。

3.3.3 测定步骤

3.3.3.1 色谱条件

液相色谱分析条件参考如下表5：

表5 液相色谱分析条件参考

| 液相柱 | Zorbax SB-C18 2.1 mm ×150 mm ，粒径3.5 μm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动相 | 时间（min） | 甲醇（%） | 水（%） |
|  | 0.0 | 20 | 80 |
|  | 2.0 | 20 | 80 |
|  | 3.0 | 50 | 50 |
|  | 9.0 | 60 | 40 |
|  | 14.0 | 60 | 40 |
|  | 14.1 | 90 | 10 |
|  | 19.0 | 90 | 10 |
|  | 19.1 | 20 | 80 |
|  | 25.0 | 20 | 80 |
| 柱流速 | 0.3 mL/min |  |  |
| 进样体积 | 5 μL |  |  |
| 柱温 | 30 ℃ |  |  |
| 运行时间 | 25 min |  |  |

若4-羟基苯甲酸丁酯和4-羟基苯甲酸异丁酯为阳性时，需采用如下洗脱程序进行分离。

| 流动相 | 时间（min） | 甲醇（%） | 水（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.0 | 50 | 50 |
|  | 10.0 | 50 | 50 |
|  | 15.0 | 80 | 20 |
|  | 20.0 | 80 | 20 |

质谱分析条件参考如下表6：

表6 质谱分析条件参考

| 离子源 | 电喷雾电离离子源（ESI） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥气温度 | 350 ℃ |  |  |  |  |
| 干燥气流速 | 12 L/min |  |  |  |  |
| 喷雾压力 | 35 psi |  |  |  |  |
| 毛细管电压 | 4000 V |  |  |  |  |
| 电离参数及 特征离子 | Negative，SCAN | 扫描范围（z/m） |  | 60 ~300 |  |
|  |  | 碎裂电压（V） |  | 175（4-羟基苯甲酸正戊酯）150（其余化合物） |  |
|  | Negative，SIM | 化合物 | 特征离子（z/m） |  | 碎裂电压（V） |
|  |  | 4-羟基苯甲酸异丙酯 | *179、92.1 |  | 110 |
|  |  | 4-羟基苯甲酸异丁酯 | *193、92.1 |  | 115 |
|  |  | 4-羟基苯甲酸苯酯 | *213、93.1 |  | 95 |
|  |  | 4-羟基苯甲酸苯甲酯 | *227、92.1 |  | 108 |
|  |  | 4-羟基苯甲酸正戊酯 | *207、92.1 |  | 125 |
|  |  | 4-羟基苯甲酸 | *137、93.1 |  | 90 |
|  |  | 4-羟基苯甲酸甲酯 | *151、92.1 |  | 100 |
|  |  | 4-羟基苯甲酸丁酯 | *193、92.1 |  | 115 |
|  |  | 4-羟基苯甲酸丙酯 | *179、92.1 |  | 110 |
|  |  | 4-羟基苯甲酸乙酯 | *165、92.1 |  | 105 |
| 注：推荐标注*的特征离子作为定量离子。若该离子因样品内干扰物受到干扰，可选用其它特征离子用于定量。 |  |  |  |  |  |

3.3.3.2 标准曲线的绘制

取标准工作曲线溶液（3.1 i）按色谱条件（3.3.3.1）进行测定，以色谱峰面积（Y）为纵坐标，标准溶液质量浓度（X，mg/L）为横坐标绘制标准工作曲线。22种防腐剂标准溶液液相色谱图参见附录C中图C.1。

3.3.3.3试样定性

根据LC-MS SIM分析所得样品中化合物的保留时间、特征离子及丰度比进行定性。

如遇到阳性样品，可对样品进行LC-MS SCAN分析，根据在全扫描模式下与标准样品的特征离子及离子丰度比进行确认。

3.3.3.4 试样定量

依次取待测样品溶液（3.3.1.1）注入液相色谱仪，按色谱条件（3.3.3.1）进行测定，记录色谱峰的保留时间和峰面积。根据标准曲线求得样品溶液中目标化合物的含量。试样溶液中的被测物响应值应在标准曲线的线性范围之内。若样品溶液机读数超出标准工作曲线线性范围，建议降低样品量或增加提取溶液体积重新进行测试。

注：为保证试样定量的准确性，尽量在12h内完成测试过程。

3.3.3.5 空白试验

除不称取样品外，均按上述测定条件和步骤进行。

3.3.3.6 平行试验

按以上步骤，对同一样品进行两次平行试验测定。

3.3.4 结果计算

试样中防腐剂含量按下式计算：

X 10-4

式中：

| C | —— 试样中防腐剂的含量，% |
| --- | --- |
| A | —— 试样溶液的机读数，μg/mL |
| V | —— 试样最后定容体积，mL |
| W Se Sc | —— 试样称样量，g —— 基质校准溶液理论值，μg/mL —— 基质校准溶液机读数，μg/mL |

3.3.5 回收率与精密度

对于4-羟基苯甲酸和4-羟基苯甲酸甲酯，在添加浓度0.0004%-0.002%的范围内，回收率在87.6%-111.0%之间，相对标准偏差小于3.5%；对于4-羟基苯甲酸异丙酯、4-羟基苯甲酸异丁酯、4-羟基苯甲酸苯酯、4-羟基苯甲酸正戊酯、4-羟基苯甲酸甲酯、4-羟基苯甲酸丁酯、4-羟基苯甲酸丙酯、4-羟基苯甲酸乙酯，在添加浓度0.00008 %-0.0004 %的浓度范围内，回收率在82.9%-107.0%之间，相对标准偏差小于8.9%。

3.3.6 允许差

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不应超过算术平均值的20%。

附录A

（规范性附录）

表A.1 22种羟苯酯类防腐剂测定方法最低定量限

| 序号 | 化合物中文名称 | 化合物英文名称 | 最低定量限 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4-羟基苯甲酸异丙酯 （尼泊金异丙酯） | Isopropyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Isopropylparaben) | 0.00008 |
| 2 | 4-羟基苯甲酸异丁酯 （尼泊金异丁酯） | Isobutyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Isobutylparaben) | 0.00008 （以4-羟基苯甲酸异丁酯计） |
| 3 | 尼泊金异丁酯钠 | Sodium isobutylparaben |  |
| 4 | 4-羟基苯甲酸苯酯 （尼泊金苯酯） | Phenyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Phenylparaben) | 0.00008 |
| 5 | 4-羟基苯甲酸苯甲酯 （尼泊金苯甲酯） | Benzyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Benzylparaben) | 0.00008 |
| 6 | 4-羟基苯甲酸正戊酯 （尼泊金正戊酯） | Pentyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Pentylparaben) | 0.00008 |
| 7 | 4-羟基苯甲酸 | 4-Hydroxybenzoic acid;Paraben | 0.0004 （以4-羟基苯甲酸计） |
| 8 | 4-羟基苯甲酸钾 | Potassium paraben |  |
| 9 | 4-羟基苯甲酸钠 | Sodium paraben |  |
| 10 | 4-羟基苯甲酸钙 | Calcium paraben |  |
| 11 | 4-羟基苯甲酸甲酯 | Methylparaben | 0.0004 （以4-羟基苯甲酸甲酯计） |
| 12 | 尼泊金甲酯钠 | Sodium methylparaben |  |
| 13 | 4-羟基苯甲酸甲酯钾 | Potassium methylparaben |  |
| 14 | 4-羟基苯甲酸丁酯 | Butylparaben | 0.00008 （以4-羟基苯甲酸丁酯计） |
| 15 | 尼泊金丁酯钠 | Sodium butylparaben |  |
| 16 | 4-羟基苯甲酸丁酯钾 | Potassium butylparaben |  |
| 17 | 4-羟基苯甲酸丙酯 | Propylparaben | 0.00008 （以4-羟基苯甲酸丙酯计） |
| 18 | 尼泊金丙酯钠 | Sodium propylparaben |  |
| 19 | 4-羟基苯甲酸丙酯钾 | Potassium propylparaben |  |
| 20 | 4-羟基苯甲酸乙酯 | Ethylparaben | 0.00008 （4-羟基苯甲酸乙酯计） |
| 21 | 尼泊金乙酯钾盐 | Potassium ethylparaben |  |
| 22 | 尼泊金乙酯钠 | Sodium ethylparaben |  |
| 注： 1）4-羟基苯甲酸异丁酯和尼泊金异丁酯钠含量以合量表示，其浓度以4-羟基苯甲酸异丁酯计； 2）4-羟基苯甲酸、4-羟基苯甲酸钾、4-羟基苯甲酸钠、4-羟基苯甲酸钙含量以合量表示，其浓度以4-羟基苯甲酸计； 3）4-羟基苯甲酸甲酯、尼泊金甲酯钠、4-羟基苯甲酸甲酯钾含量以合量表示，其浓度以4-羟基苯甲酸甲酯计； 4）4-羟基苯甲酸丁酯、尼泊金丁酯钠、4-羟基苯甲酸丁酯钾含量以合量表示，其浓度以4-羟基苯甲酸丁酯计； 5）4-羟基苯甲酸丙酯、尼泊金丙酯钠、4-羟基苯甲酸丙酯钾含量以合量表示，其浓度以4-羟基苯甲酸丙酯计； 6）4-羟基苯甲酸乙酯、尼泊金乙酯钾盐、尼泊金乙酯钠含量以合量表示，其浓度以4-羟基苯甲酸乙酯计。 |  |  |  |

附录B

（资料性附录）

表B.1 10种羟苯酯类防腐剂的中文名称、INCI名称、CAS登录号、参考纯度

| No | 标准物质英文名称 | 标准物质中文名称 | CAS 号 | 参考纯度% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Isopropyl 4-hydroxybenzoate | 4-羟基苯甲酸异丙酯 | 4191-73-5 | 99.8 |
| 2 | Isobutyl 4-hydroxybenzoate | 4-羟基苯甲酸异丁酯 | 4247-02-3 | 100 |
| 3 | Phenyl 4-hydroxybenzoate | 4-羟基苯甲酸苯酯 | 17696-62-7 | 99 |
| 4 | Benzyl 4-hydroxybenzoate | 4-羟基苯甲酸苯甲酯 | 94-18-8 | 99 |
| 5 | Pentyl 4-hydroxybenzoate | 4-羟基苯甲酸正戊酯 | 6521-29-5 | 98 |
| 6 | 4-Hydroxybenzoic acid | 4-羟基苯甲酸 | 99-96-7 | 99.7 |
| 7 | Methylparaben | 4-羟基苯甲酸甲酯 | 99-76-3 | 99.5 |
| 8 | Butylparaben | 4-羟基苯甲酸丁酯 | 94-26-8 | 100 |
| 9 | Propylparaben | 4-羟基苯甲酸丙酯 | 94-13-3 | 99.5 |
| 10 | Ethylparaben | 4-羟基苯甲酸乙酯 | 120-47-8 | 100 |

附录C

（资料性附录）

说明：

1-4-羟基苯甲酸，保留时间：2.6min

2-4-羟基苯甲酸甲酯，保留时间：6.1min

3-4-羟基苯甲酸乙酯，保留时间：7.7min

4-4-羟基苯甲酸异丙酯，保留时间：9.6min

5-4-羟基苯甲酸丙酯，保留时间：10.2min

6-4-羟基苯甲酸苯酯，保留时间：11.6min

7-4-羟基苯甲酸异丁酯，保留时间：13.3min

8-4-羟基苯甲酸丁酯，保留时间：13.7min

9-4-羟基苯甲酸苯甲酯，保留时间：13.8min

10-4-羟基苯甲酸正戊酯，保留时间：15.9min

图C.1 10种羟苯酯类防腐剂标准溶液液相色谱图