《化妆品中4-羟基苯甲酸及其盐类和酯类的检测高效液相色谱-质谱法》

编制说明

一、工作简况，包括标准主要起草单位、协作单位、主要起草人、简要起草过程

1、任务来源

2018年3月本标准经中国香料香精化妆品工业协会审议通过立项，通知见《关于2018年中国香料香精化妆品工业协会团体标准（第一批）立项公示的通知 》（香化协字[2018]11号）（该团体标准立项公示时名称为“化妆品中22种羟苯酯类防腐剂的检测”，经征求意见及专家审评提议，修改为“化妆品中4-羟基苯甲酸及其盐类和酯类的检测高效液相色谱-质谱法”（依照《已使用化妆品原料名称目录》））。主要起草单位包括：通标标准技术服务（上海）有限公司、上海市食品药品检验所、上海出入境检验检疫局动植物与食品检验检疫技术中心

2、主要工作过程

起草阶段：

- 根据中国香料香精化妆品工业协会团体标准立项公示的通知，牵头起草单位通标标准技术服务（上海）有限公司和上海市食品药品检验所、上海出入境检验检疫局动植物与食品检验检疫技术中心联合成立标准工作组，明确工作分工。查询研究相关资料，结合实验室条件和化妆品基质特性，初步设计实验方案。

- 2018年4月-2019年8月，进行实验室研究工作。根据实验室现有部分物质的测试方法及羟苯酯类物质的特性，优化确定水基、乳液、膏霜、凝胶、蜡基、粉基类等化妆品的前处理条件和仪器条件。考察方法的标准曲线线性范围、准确度、精密度、定量限和适用性。并组织单位进行方法验证，编写标准草案征求意见稿和编制说明。

3、主要参加单位和工作组成员

本标准由通标标准技术服务（上海）有限公司、上海市食品药品检验所、上海出入境检验检疫局动植物与食品检验检疫技术中心联合起草。

本标准主要起草人：廖晓全、郁琼花、杨扬、王璐、冯颖、简龙海、陈静、许勇、杨振宇、王粮子。

- 标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准遵循GBT 1.1-2009 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和 GBT 20001.4-2015 《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的编写要求，并参考国家食品药品监督管理总局发布的《化妆品中禁用物质和限用物质检测方法 验证技术规范》

- 标准研制背景

化妆品是人们日常生活中普遍使用的消费品，且随着人们生活水平的提高，化妆品的种类、品牌和使用量也越来越多。同时，人们对化妆品的质量和安全性也越来越重视。

化妆品防腐剂是指以抑制微生物在化妆品中的生长和繁殖为目的而在化妆品中加入的物质。添加防腐剂以确保化妆品的性质稳定，不易变质，延长保存时间。因此添加防腐剂在化妆品生产过程中往往是必不可少的。

但防腐剂的种类繁多，为了使用安全，必须确保添加对人体危害小的防腐剂，杜绝添加危害大的防腐剂。并且应按照规定的量使用。

4-羟基苯甲酸及其盐类和酯类是一类化妆品中可能用到的防腐杀菌剂。在《化妆品安全技术规范》（2015年版）的禁用列表中明确禁止使用其中5类，如下表。

表1. 《化妆品安全技术规范》（2015年版）禁用列表

| 序号 | 物质名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 羟苯异丙酯及其盐 | Isopropyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Isopropylparaben) Sodium salt or Salts of Isopropylparaben |
| 2 | 羟苯异丁酯及其盐 | Isobutyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Isobutylparaben) Sodium salt or Salts of Isobutylparaben |
| 3 | 羟苯苯酯 | Phenyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Phenylparaben) |
| 4 | 羟苯苄酯 | Benzyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Benzylparaben) |
| 5 | 羟苯戊酯 | Pentyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Pentylparaben) |

同时《化妆品安全技术规范》（2015年版）也规定可以使用部分4-羟基苯甲酸及其盐类和酯类，但规定了使用限量，如下表。

表2. 《化妆品安全技术规范》（2015年版）限用列表

| 序号 | 物质名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4-羟基苯甲酸及其盐类和酯类 | 4-Hydroxybenzoic acid and its salts and esters | 化妆品使用时的最大允许浓度：单一酯 0.4%（以酸计）；混合酯总量 0.8%（以酸计）；且其丙酯及其盐类、丁酯及其盐类之和分别不得超过 0.14%（以酸计） |
| 注：这类物质不包括禁用列表中的4-羟基苯甲酸异丙酯（isopropylparaben）及其盐，4-羟基苯甲酸异丁酯（isobutylparaben）及其盐，4-羟基苯甲酸苯酯（phenylparaben），4-羟基苯甲酸苄酯及其盐， 4-羟基苯甲酸戊酯及其盐。 |  |  |  |

《化妆品安全技术规范》（2015年版）4.7 甲基氯异噻唑啉酮等12种组分的HPLC-DAD检测方法涉及6种4-羟基苯甲酸及其盐和酯类：4-羟基苯甲酸甲酯、4-羟基苯甲酸乙酯、4-羟基苯甲酸异丙酯、4-羟基苯甲酸丙酯、4-羟基苯甲酸异丁酯和4-羟基苯甲酸丁酯。禁用列表中的羟苯异丙酯及其盐、羟苯异丁酯及其盐在此方法中，但禁用列表中的羟苯苯酯、羟苯苄酯和羟苯戊酯不在此测试方法中。

另外，欧盟有关法规和标准对4-羟基苯甲酸及其盐类和酯类的规定如下表：

表3. 欧盟(EC) No 1223/2009禁用列表

| 序号 | 物质名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 羟苯异丙酯及其盐 | Isopropyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Isopropylparaben) Sodium salt or Salts of Isopropylparaben |
| 2 | 羟苯异丁酯 | Isobutyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Isobutylparaben) |
| 3 | 羟苯异丁酯盐 | Sodium salt or Salts of Isobutylparaben |
| 4 | 羟苯苯酯 | Phenyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Phenylparaben) |
| 5 | 羟苯苄酯 | Benzyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Benzylparaben) |
| 6 | 羟苯戊酯 | Pentyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Pentylparaben) |

表4. 欧盟(EC) No 1223/2009限用列表

| 序号 | 物质名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4-羟基苯甲酸 | 4-Hydroxybenzoic acid |
| 2 | 4-羟基苯甲酸甲酯 | methylparaben |
| 3 | 尼泊金乙酯钾盐 | potassium ethylparaben |
| 4 | 4-羟基苯甲酸钾 | potassium paraben |
| 5 | 尼泊金甲酯钠 | sodium methylparaben |
| 6 | 尼泊金乙酯钠 | sodium ethylparaben |
| 7 | 4-羟基苯甲酸乙酯 | ethylparaben |
| 8 | 4-羟基苯甲酸钠 | sodium paraben |
| 9 | 4-羟基苯甲酸甲酯钾 | potassium methylparaben |
| 10 | 4-羟基苯甲酸钙 | calcium paraben |
| 11 | 4-羟基苯甲酸丁酯 | Butylparaben |
| 12 | 4-羟基苯甲酸丙酯 | propylparaben |
| 13 | 尼泊金丙酯钠 | sodium propylparaben |
| 14 | 尼泊金丁酯钠 | sodium butylparaben |
| 15 | 4-羟基苯甲酸丁酯钾 | potassium butylparaben |
| 16 | 4-羟基苯甲酸丙酯钾 | potassium propylparaben |

综合国内和欧盟对4-羟基苯甲酸及其盐类和酯类的禁用和限用要求，需建立针对化妆品中22种4-羟基苯甲酸及其酯和盐类防腐剂进行检测。但现有的标准检测方法涉及此类物质较少，这对检验化妆品中羟苯酯类防腐剂的合规性带来一定的困扰。因此，建立一个针对化妆品中羟苯酯类防腐剂的快捷的检测方法，并使其目标化合物涵盖《化妆品安全技术规范》（2015年版）及欧盟标准中的22种物质，是必要且有意义的。这将有助于完善化妆品中羟苯酯类防腐剂的检测标准，同时也对化妆品防腐剂合规性的判定提供支持。

《化妆品安全技术规范》（2015年版）4.7中对6种4-羟基苯甲酸及其盐和酯类的测试原理是样品经甲醇提取，用高效液相色谱仪分析，根据保留时间和紫外光谱图定性，峰面积定量，以标准曲线法计算含量。

欧盟委员会指令95/32/EC给出了化妆品中苯甲酸、对-羟基苯甲酸、山梨酸、水杨酸和丙酸的测定方法。原理是试样酸化后，用乙醇和水的混合物提取，过滤，用高效液相色谱法测定各防腐剂的含量。

综合以上两个相关方法的前处理过程，拟定前处理方案：用酸化的甲醇超声提取样品的前处理方法；并对含蜡样品先用四氢呋喃分散样品，再用酸化的甲醇超声提取。

以上两个相关方法中的检测仪器都是高效液相色谱（HPLC-DAD）。但HPLC-DAD容易受基质中的其他成分干扰，对目标物和干扰物的分离度要求较高，在同时测试较多物质时，不是优选方法。而用质谱检测器能更有针对性的区分和鉴定目标物，更适宜用于对4-羟基苯甲酸及其盐类和酯类的分析。并且，现在液相色谱-质谱仪(LC-MS)在国内很多分析检测实验室中也已经广泛使用。

3、解决的主要问题

本课题通过对护肤类化妆品(水基、乳液、膏霜)和彩妆类（蜡基、粉基）样品的前处理条件进行验证，以及优化目标物在液相色谱和质谱的检测参数，建立了一套针对4-羟基苯甲酸及其盐类和酯类的检测方法。解决的主要问题包括：

    - 建立了提取方法，包括提取溶剂和提取方式。

    - 建立了高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪的分离和检测参数，包括色谱柱、流动相、洗脱梯度、质谱离子源和特征离子等各项参数。

    - 多个单位共同完成了方法学验证，包括方法的标准曲线线性范围、准确度、精密度、定量限和适用性等。

4、修订标准时应列出与原标准的主要差异和水平对比

该标准为首次起草，无与原标准的差异和水平对比。

5、标准的技术路线和确定依据

  - 主要技术路线

（1）前处理条件：提取条件和提取方式

（2）仪器条件：高效液相色谱条件和质谱条件

5.2  标准物质信息

测试22种4-羟基苯甲酸及其盐类和酯类所需标准品如下表：

表5. 标准物质

| 序号 | 标准物质名称 |
| --- | --- |
| 1 | 4-羟基苯甲酸异丙酯 |
| 2 | 4-羟基苯甲酸异丁酯 |
| 3 | 4-羟基苯甲酸苯酯 |
| 4 | 4-羟基苯甲酸苯甲酯 |
| 5 | 4-羟基苯甲酸正戊酯 |
| 6 | 4-羟基苯甲酸 |
| 7 | 4-羟基苯甲酸甲酯 |
| 8 | 4-羟基苯甲酸丁酯 |
| 9 | 4-羟基苯甲酸丙酯 |
| 10 | 4-羟基苯甲酸乙酯 |

结构式以4-羟基苯甲酸丙酯为例，如下图：

图1

22种4-羟基苯甲酸及其盐类和酯类对应物质如下表：

表6. 4-羟基苯甲酸及其盐类和酯类

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4-羟基苯甲酸异丙酯 | Isopropyl 4-hydroxybenzoate |
| 2 | 4-羟基苯甲酸异丁酯 | Isobutyl 4-hydroxybenzoate |
| 3 | 4-羟基苯甲酸异丁酯钠 | Sodium isobutylparaben |
| 4 | 4-羟基苯甲酸苯酯 | Phenyl 4-hydroxybenzoate |
| 5 | 4-羟基苯甲酸苯甲酯 | Benzyl 4-hydroxybenzoate |
| 6 | 4-羟基苯甲酸正戊酯 | Pentyl 4-hydroxybenzoate |
| 7 | 4-羟基苯甲酸 | 4-Hydroxybenzoic acid;Paraben |
| 8 | 4-羟基苯甲酸钾 | Potassium paraben |
| 9 | 4-羟基苯甲酸钠 | Sodium paraben |
| 10 | 4-羟基苯甲酸钙 | Calcium paraben |
| 11 | 4-羟基苯甲酸甲酯 | Methylparaben |
| 12 | 4-羟基苯甲酸甲酯钠 | Sodium methylparaben |
| 13 | 4-羟基苯甲酸甲酯钾 | Potassium methylparaben |
| 14 | 4-羟基苯甲酸丁酯 | Butylparaben |
| 15 | 4-羟基苯甲酸丁酯钠 | Sodium butylparaben |
| 16 | 4-羟基苯甲酸丁酯钾 | Potassium butylparaben |
| 17 | 4-羟基苯甲酸丙酯 | Propylparaben |
| 18 | 4-羟基苯甲酸丙酯钠 | Sodium propylparaben |
| 19 | 4-羟基苯甲酸丙酯钾 | Potassium propylparaben |
| 20 | 4-羟基苯甲酸乙酯 | Ethylparaben |
| 21 | 4-羟基苯甲酸乙酯钾 | Potassium ethylparaben |
| 22 | 4-羟基苯甲酸乙酯钠 | Sodium ethylparaben |

注：

1）4-羟基苯甲酸异丁酯和4-羟基苯甲酸异丁酯钠含量以合量表示，其浓度以4-羟基苯甲酸异丁酯计；

2）4-羟基苯甲酸、4-羟基苯甲酸钾、4-羟基苯甲酸钠、4-羟基苯甲酸钙含量以合量表示，其浓度以4-羟基苯甲酸计；

3）4-羟基苯甲酸甲酯、4-羟基苯甲酸甲酯钠、4-羟基苯甲酸甲酯钾含量以合量表示，其浓度以4-羟基苯甲酸甲酯计；

4）4-羟基苯甲酸丁酯、4-羟基苯甲酸丁酯钠、4-羟基苯甲酸丁酯钾含量以合量表示，其浓度以4-羟基苯甲酸丁酯计；

5）4-羟基苯甲酸丙酯、4-羟基苯甲酸丙酯钠、4-羟基苯甲酸丙酯钾含量以合量表示，其浓度以4-羟基苯甲酸丙酯计；

6）4-羟基苯甲酸乙酯、4-羟基苯甲酸乙酯钾、4-羟基苯甲酸乙酯钠含量以合量表示，其浓度以4-羟基苯甲酸乙酯计

5.3  前处理条件的选择

22种4-羟基苯甲酸及其盐类和酯类，当其以酸或酯的形式存在时，易溶于醇类。固对于其酸或酯的形式可以用常用的提取溶剂甲醇。这一点等同《化妆品安全技术规范》和欧盟测试标准中的方法。但其以酚盐的形式存在时，在甲醇中的溶解性不佳，用酸化的甲醇能改善其溶解性。经实验，含0.5 %乙酸的甲醇溶液能有效溶解4-羟基苯甲酸及其盐类和酯类，可溶解提取化妆品中的目标物。

提取条件沿用《化妆品安全技术规范》（2015年版）4.7中的震荡分散样品后超声提取条件，包括溶液量和超声时间等；但对含蜡样品先用四氢呋喃以确保样品充分分散，再用酸化的甲醇超声提取，这样能确保样品足够分散，进而确保提取效率较高。

最后确定前处理条件如下：

准确称取试样1.0±0.1 g（精确至0.01 g）于10 mL具塞比色管中， 加入0.5 %乙酸-甲醇至刻度，漩涡振荡2 min使样品分散均匀，超声15 min。移取5mL提取溶液于15mL离心管中，加入5mL 20 %甲醇-水，摇匀，于7000 r/min离心5 min，吸取上清液过0.45 μm PTFE滤膜后用HPLC-MS分析。

含蜡质样品（唇膏、口红等）的前处理方法：

准确称取研磨成碎块的试样1.0±0.1 g（精确至0.01 g）于50 mL塑料离心管中，加入四氢呋喃10 mL，漩涡振荡10 min使样品分散均匀，加入10 mL 0.5 %乙酸-甲醇，超声30 min，于7000 r/min离心5 min，取上清液待测。

由于化妆品基质较复杂，某些样品可能存在基质效应，影响测试信号的响应，使结果出现偏差。固增加基质校正步骤。将与待测样品基质同类型的阴性样品，按同样的前处理操作，获得阴性样品基质溶液。根据被测样品中4-羟基苯甲酸及其酯和盐类的浓度水平，用阴性样品基质溶液稀释适量混合标准工作溶液得到基质校正溶液。

5.4  仪器条件的选择

提取后的4-羟基苯甲酸及其盐类和酯类以4-羟基苯甲酸或酯类形式存在，其酚羟基也易电离为阴离子形式。因此质谱采用ESI负模式。优化后的质谱参数如下：

表7. 质谱分析条件(参考)

| 离子源 | 电喷雾电离离子源（ESI） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥气温度 | 350 ℃ |  |  |  |  |
| 干燥气流速 | 12 L/min |  |  |  |  |
| 喷雾压力 | 35 psi |  |  |  |  |
| 毛细管电压 | 4000 V |  |  |  |  |
| 电离参数及 特征离子 | Negative，SCAN | 扫描范围（m/z） |  | 60 ~300 |  |
|  |  | 碎裂电压（V） |  | 175（4-羟基苯甲酸正戊酯） 150（其余化合物） |  |
|  | Negative，SIM | 化合物 | 特征离子（m/z） |  | 碎裂电压（V） |
|  |  | 4-羟基苯甲酸异丙酯 | *179、92.1 |  | 110 |
|  |  | 4-羟基苯甲酸异丁酯 | *193、92.1 |  | 115 |
|  |  | 4-羟基苯甲酸苯酯 | *213、93.1 |  | 95 |
|  |  | 4-羟基苯甲酸苯甲酯 | *227、92.1 |  | 108 |
|  |  | 4-羟基苯甲酸正戊酯 | *207、92.1 |  | 125 |
|  |  | 4-羟基苯甲酸 | *137、93.1 |  | 90 |
|  |  | 4-羟基苯甲酸甲酯 | *151、92.1 |  | 100 |
|  |  | 4-羟基苯甲酸丁酯 | *193、92.1 |  | 115 |
|  |  | 4-羟基苯甲酸丙酯 | *179、92.1 |  | 110 |
|  |  | 4-羟基苯甲酸乙酯 | *165、92.1 |  | 105 |
| 注：推荐标注*的特征离子作为定量离子。若该离子因样品内干扰物受到干扰，可选用其它特征离子用于定量。 |  |  |  |  |  |

色谱柱用常用的C18柱，和《化妆品安全技术规范》（2015年版）4.7类似；流动性用常用的甲醇-水体系，优化后的洗脱梯度1能较好的分离大多数目标物；若4-羟基苯甲酸丁酯和4-羟基苯甲酸异丁酯为阳性时，再采用更平缓的梯度2分离这两个同分异构体。

表8. 液相色谱分析条件参考（梯度1）

| 液相柱 | Zorbax SB-C18 2.1 mm ×150 mm ，粒径3.5 μm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动相 | 时间（min） | 甲醇（%） | 水（%） |
|  | 0.0 | 20 | 80 |
|  | 2.0 | 20 | 80 |
|  | 3.0 | 50 | 50 |
|  | 9.0 | 60 | 40 |
|  | 14.0 | 60 | 40 |
|  | 14.1 | 90 | 10 |
|  | 19.0 | 90 | 10 |
|  | 19.1 | 20 | 80 |
|  | 25.0 | 20 | 80 |
| 柱流速 | 0.3 mL/min |  |  |
| 进样体积 | 5 μL |  |  |
| 柱温 | 30 ℃ |  |  |
| 运行时间 | 25 min |  |  |

表9. 液相色谱分析条件参考（梯度2）

| 流动相 | 时间（min） | 甲醇（%） | 水（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.0 | 50 | 50 |
|  | 10.0 | 50 | 50 |
|  | 15.0 | 80 | 20 |
|  | 20.0 | 80 | 20 |

图2. 10种4-羟基苯甲酸及其酯类标准物质的液相色谱图

- 主要验证情况分析

- 线性关系，检出限和定量限

配置标准曲线浓度如下表，按优化的仪器条件进行分析，浓度和响应信号作回归线性方程，线性系数R > 0.995。

表10. 各浓度水平下标准物质最终浓度表(mg/L)

| 序号 | 标准物质名称 | 浓度1 | 浓度2 | 浓度3 | 浓度4 | 浓度5 | 浓度6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4-羟基苯甲酸异丙酯 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 2 | 4-羟基苯甲酸异丁酯 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 3 | 4-羟基苯甲酸苯酯 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 4 | 4-羟基苯甲酸苯甲酯 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 5 | 4-羟基苯甲酸正戊酯 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 6 | 4-羟基苯甲酸 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 7 | 4-羟基苯甲酸甲酯 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 8 | 4-羟基苯甲酸丁酯 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 9 | 4-羟基苯甲酸丙酯 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 10 | 4-羟基苯甲酸乙酯 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |

对10个重复加标样品进行测试，计算标准偏差SD，以3SD为检测限，10SD为定量限。结果如下表：

表11. 定量限(mg/kg)

| 序号 | 标准物质 | 检测限 | 定量限 | 报数限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4-羟基苯甲酸异丙酯 | 0.08 | 0.3 | 0.8 |
| 2 | 4-羟基苯甲酸异丁酯 | 0.1 | 0.3 | 0.8 |
| 3 | 4-羟基苯甲酸苯酯 | 0.09 | 0.3 | 0.8 |
| 4 | 4-羟基苯甲酸苯甲酯 | 0.08 | 0.3 | 0.8 |
| 5 | 4-羟基苯甲酸正戊酯 | 0.1 | 0.4 | 0.8 |
| 6 | 4-羟基苯甲酸 | 0.4 | 1 | 4 |
| 7 | 4-羟基苯甲酸甲酯 | 0.4 | 1 | 4 |
| 8 | 4-羟基苯甲酸丁酯 | 0.09 | 0.3 | 0.8 |
| 9 | 4-羟基苯甲酸丙酯 | 0.2 | 0.7 | 0.8 |
| 10 | 4-羟基苯甲酸乙酯 | 0.07 | 0.2 | 0.8 |

- 准确度和精密度

对水基、乳液、膏霜、蜡基、粉基样品类型，添加高、中、低三个浓度进行加标测试，每个浓度点做6个平行样。

准确度以加标回收率评价。大部分结果介于85%-115%之间。膏体和粉末样品有个别物质的回收率略低于85%，介于80% - 115%之间。特别是膏体和粉末样品基质较复杂，对测试的影响略大。不过参与验证的三家实验室中有两家的低、高浓度的各目标物的回收率都在85%-115%之间。

精密度以6次平行测试的相对标准偏差表示。大部分结果不超过5%。少数含量小于1000 ug/kg（0.0001%）的物质的精密度RSD介于5% - 10%之间。含量大于1000 ug/kg的物质的精密度，护肤类有一个物质，彩妆类有两个物质的精密度RSD略大于5%，小于10%。由于样品基质复杂，测试物质较多，此方法的精密度RSD建议以小于10%要求为宜。

- 比对分析

三家实验室测试同样的以下3种实际样品的结果如下表。测试结果较接近，标准偏差RSD<10%。

表12. 实验室间比对

| 样品 | 被测物质 | 实验室1 （mg/kg） | 实验室2 （mg/kg） | 实验室3 （mg/kg） | 平均值 | SD | RSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乳类 | 4-羟基苯甲酸甲酯 | 156 | 160 | 170 | 162.0 | 7.2 | 4.5% |
| 膏霜 | 4-羟基苯甲酸甲酯 | 1476 | 1360 | 1560 | 1465.3 | 100.4 | 6.9% |
|  | 4-羟基苯甲酸丙酯 | 929 | 853 | 983 | 921.7 | 65.3 | 7.1% |
| 唇膏 | 4-羟基苯甲酸甲酯 | 619 | 657.55 | 642 | 639.5 | 19.4 | 3.0% |
|  | 4-羟基苯甲酸丙酯 | 620 | 610.13 | 643 | 624.4 | 16.9 | 2.7% |

四、标准中涉及专利和知识产权说明

该标准内容不涉及专利。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准建立了适用于水基、乳液、膏霜、凝胶、蜡基、粉基类等化妆品中22种4-羟基苯甲酸及其酯和盐类防腐剂的测定方法。填补了检测标准的缺失。本标准的发布实施为《化妆品安全技术规范》（2015年版）和欧盟(EC) No 1223/2009标准对4-羟基苯甲酸及其酯和盐类防腐剂的管控实施提供了检测方法的支持；同时也为各检测实验室提供了可以参考的标准方法，提高其检测和服务能力。从而为生产销售企业的合规性监控和监管部门的监管提供标准方法依据，并促进检测实验室的经济效益。

六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准的对比情况

据查，目前尚无针对化妆品的这22种4-羟基苯甲酸及其酯和盐类防腐剂的LC-MS测定标准。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准技术指标基本符合我国现行相关法规及标准要求。

八、其他应予以说明的事项

无。